คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator; AED) รุ่น i7

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สําหรับกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า กรณีที่หัวใจหยุดเต้นให้กลับมาทํางานตามปกติ โดยมีระบบวิเคราะห์ คลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมคําแนะนําขั้นตอนต่างๆ ของการทําการฟื้นคืนคลื่นหัวใจ

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1. เป็นเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าขนาดเล็กน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (รวมแบตเตอรี่) เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก

1.2. สามารถใช้กระตุกหัวใจได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

1.3. ตัวเครื่องประกอบด้วย 2 ภาค คือ ภาควิเคราะห์คลื่นหัวใจและภาคกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบแนะนําเสียงเป็นภาษาไทยเป็นอย่างน้อย

1.4. มีระบบ Selftest ชนิด daily, weekly, monthly และ run time selftest เพื่อตรวจการทำงานและระบบของเครื่องได้

1.5. เครื่องสามารถแสดงระดับแบตเตอรีได้แบบ real time และมีไฟแสดงสถานะของเครื่อง

1.6. มีหน้าต่างเฉพาะบนเครื่องแสดงวันหมดอายุของแผ่นอิเล็กโทรด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบวันหมดอายุของแผ่นอิเล็กโทรดได้อย่างรวดเร็ว

1.7. สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง – 30 ถึง 70 องศาเซลเซียส, สามารถทำงาน, standby ได้ที่อุณหภูมิระหว่าง – 25 ถึง 60 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 0-95 %

1.8. มีช่องสำหรับเชื่อมต่อ USB และใส่ซิมโทรศัพท์ได้เพื่อประโยชน์ในการถ่ายโอนข้อมูลและรองรับการเชื่อมต่อ wifi ได้

1.9. แบตเตอรี่เป็นแบบ manganese dioxide lithium battery ความจุ 4,500 mAh มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 7 ปี

1.10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ถูกต้องตาม AHA CPR Guideline 2015

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1 ภาควิเคราะห์คลื่นหัวใจ

2.1.1. มีภาพแนะนำการใช้งานที่ตัวเครื่อง

2.1.2. สามารถรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยผ่านแผ่นกระตุ้นหัวใจของเครื่องได้

2.1.3. สามารถบันทึกข้อมูล ECG และ CPR ได้เป็นเวลา 8 ชั่วโมง หากมีการสั่งและสามารถ

บันทึกเสียงข้อมูล (voice recording) ได้เป็นเวลา 72 นาทีและสามารถดึงข้อมูลผ่าน

USB และ wifi ได้

  - ภาคฟื้นคืนคลื่นหัวใจ

    - รูปคลื่นเป็นแบบ Biphasic truncated exponential (BTE) waveform, auto-compensation according to patient impedance โดยให้พลังงานสูงสุดไม่น้อยกว่า 360 Joules และมีพิสัยสำหรับการวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าของผู้ป่วยในช่วง 20-300 โอห์ม

    - ตัวเลือกพลังงาน First shock energy สำหรับผู้ใหญ่ : ค่าเริ่มต้น 200 Joules และสามารถปรับได้ระหว่าง  100/150/170/200/300/360 Joules, Second shock energyค่าเริ่มต้น 300 Joules และ Third shock energyค่าเริ่มต้น 360 Joules

    - ตัวเลือกพลังงาน First shock energy สำหรับเด็ก : ค่าเริ่มต้น 50 Joules และสามารถปรับได้ระหว่าง  10/15/20/30/50/70/100 Joules, Second shock energyค่าเริ่มต้น 70 Joules และ Third shock energyค่าเริ่มต้น 100 Joules

    - ใช้เวลาในการชาร์จตั้งแต่เปิดเครื่องครั้งแรกจนเสร็จสิ้นการชาร์จน้อยกว่า 7 วินาที

    - สามารถกระตุกหัวใจโดยใช้ electrode pads

    - มีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยแบบอัตโนมัติพร้อมคําแนะนํา เมื่อพบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

    - มีระบบแนะนําการใช้งานเพื่อกระตุ้นหัวใจแสดงด้วยเสียงและภาพนิ่งบนเครื่องที่ง่ายในการทําตาม

    - สามารถฟื้นคืนคลื่นหัวใจโดยใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้อย่างน้อย 420 ครั้ง ที่พลังงาน 200 Joules และสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

3.1. electrode pads สําหรับผู้ใหญ่หรือเด็ก

3.2. แบตเตอรี่สําหรับใช้กับเครื่อง จำนวน 1 ก้อน

3.3. กระเป๋าเครื่อง AED

3.4. คู่มือแนะนําการใช้งาน

4. เงื่อนไขเฉพาะ

4.1. เป็นเครื่องใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและรับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี

4.2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพ CE Mark

4.3. มีระดับการป้องกันการรั่วซึมอันเป็นอันตรายจากของแข็งและน้ำชนิด IP 65

4.4. โรงงานผู้ผลิตได้รับรองคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO13485

4.5 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองการทดสอบตามมาตรฐาน EN 1789:2020 สำหรับอุปกรณ์ติดตั้งใน

รถพยาบาล

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (AED) และการ

ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support: BLS) จากหน่วยงานได้รับการรับรองการอบรมจากสถาบันฝึกอบรมการช่วยชีวิตที่มีมาตรฐานสากล เช่น ERTS Limited (Emergency Response Training Solutions Limited) หรือสถาบันที่เทียบเท่า