คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
(Automated External Defibrillator รุ่น Y2 )
1. วัตถุประสงค์	เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ใช้สำหรับกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า กรณีที่หัวใจหยุดเต้นให้กลับมาทำงานตามปกติ พร้อมระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ขนาดเล็ก มีหูหิ้ว น้ำหนักไม่เกิน 2.8 กิโลกรัม
2.2 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิด Non-rechargeable battery
2.3 มีระบบแนะนำการใช้งานเป็นเสียงภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นอย่างน้อย
2.4 มีระบบแจ้งเตือนความลึกของการกดปั๊มหัวใจ (CPR feedback sensor)
2.5 ได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO13485 หรือ CE เป็นอย่างน้อย 
2.6 ได้รับมาตรฐาน IP55 กันน้ำและฝุ่น
2.7 เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน
3. คุณสมบัติทางเทคนิค
3.1 ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจแบบ Biphasic truncated exponential
3.2 แผ่นนำไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 4 ปี นับจากวันที่ผลิต
3.3 ตัวเครื่องมีหน้าจอแสดงสถานะความพร้อมของเครื่อง
3.4 ตัวเครื่องมีหน้าจอสีขนาดไม่น้อยกว่า 4-inch แสดงภาพเคลื่อนไหวแก่ผู้ใช้งาน 
3.5 หน้าจอแสดงผลรองรับ CPR quality indicators โดยใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อแยกแยะว่าความถี่ในการ CPR 
3.6 เครื่องสามารถทำการกระตุกหัวใจผู้ป่วยโดยกดปุ่ม Shock ที่ตัวเครื่อง
3.7 มีช่วงพลังงานในการกระตุกหัวใจในโหมดผู้ใหญ่ตั้งแต่ 200, 300 และ 360 จูลส์
3.8 มีช่วงพลังงานในการกระตุกหัวใจในโหมดเด็กตั้งแต่ 50, 70 และ 100 จูลส์
3.9 ใช้เวลาในการชาร์จที่ 200 จูลส์ ไม่มากกว่า 7 วินาที เริ่มนับจากการเปิดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
3.10 ใช้เวลาในการชาร์จที่ 360 จูลส์ ไม่มากกว่า 14 วินาที เริ่มนับจากการเปิดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
3.11 เครื่องสามารถวัดอิมพีแดนซ์ได้ในช่วง 25 ถึง 300 Ω
3.12 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจสามารถจัดเก็บข้อมูลระหว่างการใช้งานได้
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ				10	ชั่วโมง
ข้อมูล CPR				10	ชั่วโมง
บันทึกเสียง				2	ชั่วโมง
3.13 ใช้แบตเตอรี่ชนิด LiMnO2 ขนาด 12V , 4.2Ah และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 4 ปี นับจากวันที่ผลิต
4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
4.1 ตัวเครื่อง AED					จำนวน		1	เครื่อง
4.2 แบตเตอรี่ LiMnO2				จำนวน		1	ชุด
4.3 แผ่นนำไฟฟ้าแบบมี feedback sensor		จำนวน		1	ชิ้น
4.4 ชุด Emergency Kit				จำนวน		1	ชุด
4.5 คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาไทย	จำนวน		1	ชุด
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 ผู้จำหน่ายรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันตรวจรับ
5.2 ผู้นำเข้ามีหนังสือรับรองการนำเข้าเป็นใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยยังไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา
5.3 ผู้นำเข้ามีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯผู้ผลิต และหากผู้แทนจำหน่ายไม่ได้เป็นผู้นำเข้า จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้นำเข้า โดยยังไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา
5.4 ผู้นำเข้ามีหนังสือรับรองว่ามีอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากโรงงานผู้ผลิต โดยยังไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา
